ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Este documento consiste em Estudos necessários para assegurar a viabilidade da contratação, mensurar os riscos, determinar uma estratégia de contratação e fornecer subsídios para a elaboração do Termo de Referência, bem como definir um plano de sustentação para a solução contratada.

2. LOCAL DE ENTREGA

Rua: João XXIII - Centro

Departamento de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde

São Gabriel da Palha – ES

CEP 29.7800-000

3. CONTATO

Tel: 27 9 9740 8895

Email: setorcomprassgp@gmail.com

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação pretendida tem consonância com o planejamento estratégico desta Instituição, uma vez que consta na sua programação orçamentária e financeira anual.

4.2. Foi produzido documento de formalização de demanda, que contempla a aquisição de equipamentos hospitalares.

4.3. A aquisição  ocorrerá através de Processo de licitação,  Lei Federal nº 14.133/2021 para REGISTRO DE PREÇOS.

5. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

5.1. A aquisição dos equipamentos visa garantir a continuidade e a melhoria da qualidade dos serviços de saúde  prestados, suprindo as demandas atuais por atendimentos especializados , exames diagnósticos  precisos e armazenamento seguro de insumos termolábeis.

5.2. Diante da necessidade acima, iniciou-se o presente Estudo Técnico Preliminar por meio do qual será possível decidir qual é a melhor solução.

6. ÁREA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Na execução das entregas dos equipamentos, a CONTRATADA deve:

a) Registro na ANVISA: Obrigatório e vigente para todos os equipamentos

b) Certificação: Conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 (segurança geral) e 60601-2-2 (específica), quando aplicável.

c) Garantia: Mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação;

d) A CONTRATADA fornecer os produtos que tenham a Manutenção: Assistência técnica autorizada no Brasil.

e)Documentação: Manual de operação em português (físico ou digital);

f) O Item nº 04 e 05 deste ET a CONTRATADA deverá realizar a instalação no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde com treinamento básico aos servidores do local; ou seja  Instalação e montagem incluídas no fornecimento;

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.4. A relação dos itens necessários para contemplar a solução, bem como a estimativa da quantidade a ser contratada é apresentada na tabela a seguir.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Detector Fetal Portátil Digital com display: Doppler de alta sensibilidade projetado para monitorar batimentos cardíacos fetais (a bpm) a partir da 10ª-12ª semana de gestação. Equipamentos compactos e funcionais, com visor LCD (colorido ou monocromático) para visualização rápida, transdutor de alta sensibilidade (geralmente MHz ou MHz) e alto-falante integrado. Características mínimas Principais: - Visualização: Tela LCD com exibição de FCF (Frequência Cardíaca Fetal) e, em alguns modelos, curva de FCF. - Tecnologia: Digital com alta sensibilidade para detecção precoce. - Design: Portátil, leve, com transdutor desconectáveis ou integrado. - Funcionalidades: Alto-falante de som claro, controle de volume, desligamento automático e, em alguns modelos, indicadores de bateria. - Alimentação: Pilhas AA ou baterias recarregáveis (com carregador). - Segurança: Certificado pelo INMETRO e Registro ANVISA | UND | 25 |
| 02 | OFTALMOSCÓPIO: COMPOSIÇÃO: 05 ABERTURAS ATÉ 19 LENTES de -20 a + 20 dioptrias com marcador iluminado; ILUMINAÇÃO: HALOGENA • Óptica selada à prova de poeiras • Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos • Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido • Cabeça em ABS, resistente a impactos • Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado • Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso • Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA • Cabo compatível INCLUSO: 01 OFTALMOSCOPIO E 01 ESTOJO PARA ACOPLAR O PRODUTO. DEVE POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. | UND | 20 |
| 03 | OTOSCOPIO SIMPLES: ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA/HELOGENIA – XENIN COMPOSIÇÃO MÍNIMA : 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE ATÉ 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; CABO METAL PARA 02 PILHAS COMPATIVEIS AO PRODUTO; ACOMPANHA ESTOJO. | UND | 20 |
| 04 | APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 12 CANAIS - aquisição simultânea de 12 derivações, filtros digitais contra interferências (60Hz, 35Hz), velocidades de traçado (25/50mm/s), sensibilidade ajustável (5/10/20mm/mV), detecção de marca-passo, proteção contra desfibrilador e conexão USB ou Wi-Fi para laudo digital. Especificações Técnicas mínimas: - Derivações: 12 canais/derivações simultâneas (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1-V6). - Velocidade de Registro: 25 mm/s ou 50 mm/s. - Sensibilidade/Ganho: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV. - Filtros Digitais: Selecionáveis para rede elétrica (60 Hz), tremores musculares e variação da linha de base. - Proteção: Circuito contra descargas de desfibrilador. - Detecção de Marca-Passo: Incluída, com sensibilidade para reconhecimento de pulsos. - Amostragem: Frequência de 1000 Hz a 1200 amostras/segundo. - Tela/Display: LCD colorido (alguns touchscreen), variando de 3 a 10 polegadas. - Memória: Armazenamento interno de dezenas a milhares de exames. - Conectividade: USB, RJ-45 (LAN) ou Bluetooth/Wi-Fi para sistemas de Laudo à Distância (Telemedicina). - Alimentação: Bivolt automático e bateria recarregável (autonomia de 2 a 4 horas). - Certificação: Registro na ANVISA, IEC 60601-1 (Segurança), 60601-2-25 (Desempenho) - Componentes e Funcionalidades: - Modos: Automático (12 derivações) e Manual. - Impressão: Térmica de alta resolução (8 pontos/mm), papel com medidas (bobina). - Acessórios: Cabo de paciente 10 vias, eletrodos de sucção (precordiais), eletrodos de pinça (periféricos), cabo de força e aterramento. - Peso: Portáteis (aprox. 200g a 3kg). - Análise: Softwares que oferecem Laudo Interpretativo (código Minnesota). | UND | 15 |
| 05 | CÂMARA FRIA VERTICAL – COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:capacidade mínima 480 a 500 litros, operar xom temp.+2ºC e +8ºC, sistema de ventilação de ar forçado e temp. uniformemente distribuída em todos os compartimentos. (livre CFC, clorofluorcarboneto) registro gráfico de temperatura, dispor de controlador de alta e baixa temperatura com indicador azul e alarme audiovisual, com bateria. PORTA DE VIDRO: com sistema antiembaçante, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, alarme sonoro e/ou visual para a indicação da porta aberta, sistema de rodízios com freio diagonal, com entrada para conexão com computador (USB, OU TECNOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS/ E/OU SIMILAR QUE ATENDA AO OBJETO) para transferência dos registros e também armazenamento, possuir discadora; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. FORNECEDOR DEVE REALIZAR A INSTALAÇÃO no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. | UND | 10 |

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

9.1 Conforme preceitua o Decreto n° 3.268/2022 que regulamenta o Procedimento Administrativo para Pesquisa de Preço para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços em Geral, no Âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de São Gabriel da Palha-ES.

9.2. Conforme os requisitos estabelecidos para a contratação, foi realizada pesquisa de mercado através do Painel eletrônico PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) e através de sites da Internet com empresas que trabalham com os equipamentos que pretendemos adquirir.

9.3 O valor estimado da contratação em tela é de R$ 363.550,00 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta reais) constante na planilha que se segue.

| Item | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Detector Fetal Portátil Digital com display (ex: modelos FD-200B/C da MD ou DF-7001-D da Medpej) é um Doppler de alta sensibilidade projetado para monitorar batimentos cardíacos fetais (a bpm) a partir da 10ª-12ª semana de gestação. Equipamentos compactos e funcionais, com visor LCD (colorido ou monocromático) para visualização rápida, transdutor de alta sensibilidade (geralmente MHz ou MHz) e alto-falante integrado. Características mínimas Principais: - Visualização: Tela LCD com exibição de FCF (Frequência Cardíaca Fetal) e, em alguns modelos, curva de FCF. - Tecnologia: Digital com alta sensibilidade para detecção precoce. - Design: Portátil, leve, com transdutor desconectáveis ou integrado. - Funcionalidades: Alto-falante de som claro, controle de volume, desligamento automático e, em alguns modelos, indicadores de bateria. - Alimentação: Pilhas AA ou baterias recarregáveis (com carregador). - Segurança: Certificado pelo INMETRO e Registro ANVISA | UND | 25 | R$1.245,00 | R$31.125,00 |
| 02 | OFTALMOSCÓPIO: COMPOSIÇÃO: 05 ABERTURAS ATÉ 19 LENTES de -20 a + 20 dioptrias com marcador iluminado; ILUMINAÇÃO: HALOGENA • Óptica selada à prova de poeiras • Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos • Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido • Cabeça em ABS, resistente a impactos • Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho: Cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado • Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso • Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA • Cabo compatível INCLUSO: 01 OFTALMOSCOPIO E 01 ESTOJO PARA ACOPLAR O PRODUTO. DEVE POSSUI CERTIFICADO DO INMETRO. | UND | 20 | R$1.008,00 | R$20.160,00 |
| 03 | OTOSCOPIO SIMPLES: ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA/HELOGENIA – XENIN COMPOSIÇÃO MÍNIMA : 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA; LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE ATÉ 3 VEZES; CABEÇA ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS; ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTÃO LIGA/DESLIGA; CABO METAL PARA 02 PILHAS COMPATIVEIS AO PRODUTO; ACOMPANHA ESTOJO. | UND | 20 | R$548,00 | R$10.960,00 |
| 04 | APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 12 CANAIS - aquisição simultânea de 12 derivações, filtros digitais contra interferências (60Hz, 35Hz), velocidades de traçado (25/50mm/s), sensibilidade ajustável (5/10/20mm/mV), detecção de marca-passo, proteção contra desfibrilador e conexão USB ou Wi-Fi para laudo digital. Especificações Técnicas mínimas: - Derivações: 12 canais/derivações simultâneas (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1-V6). - Velocidade de Registro: 25 mm/s ou 50 mm/s. - Sensibilidade/Ganho: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV. - Filtros Digitais: Selecionáveis para rede elétrica (60 Hz), tremores musculares e variação da linha de base. - Proteção: Circuito contra descargas de desfibrilador. - Detecção de Marca-Passo: Incluída, com sensibilidade para reconhecimento de pulsos. - Amostragem: Frequência de 1000 Hz a 1200 amostras/segundo. - Tela/Display: LCD colorido (alguns touchscreen), variando de 3 a 10 polegadas. - Memória: Armazenamento interno de dezenas a milhares de exames. - Conectividade: USB, RJ-45 (LAN) ou Bluetooth/Wi-Fi para sistemas de Laudo à Distância (Telemedicina). - Alimentação: Bivolt automático e bateria recarregável (autonomia de 2 a 4 horas). - Certificação: Registro na ANVISA, IEC 60601-1 (Segurança), 60601-2-25 (Desempenho) - Componentes e Funcionalidades: - Modos: Automático (12 derivações) e Manual. - Impressão: Térmica de alta resolução (8 pontos/mm), papel com medidas (bobina). - Acessórios: Cabo de paciente 10 vias, eletrodos de sucção (precordiais), eletrodos de pinça (periféricos), cabo de força e aterramento. - Peso: Portáteis (aprox. 200g a 3kg). - Análise: Softwares que oferecem Laudo Interpretativo (código Minnesota). | UND | 15 | R$10.100,00 | R$151.500,00 |
| 05 | CÂMARA FRIA VERTICAL – COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:capacidade mínima 480 a 500 litros, operar xom temp.+2ºC e +8ºC, sistema de ventilação de ar forçado e temp. uniformemente distribuída em todos os compartimentos. (livre CFC, clorofluorcarboneto) registro gráfico de temperatura, dispor de controlador de alta e baixa temperatura com indicador azul e alarme audiovisual, com bateria. PORTA DE VIDRO: com sistema antiembaçante, porta com vedação de borracha e fechamento magnético, alarme sonoro e/ou visual para a indicação da porta aberta, sistema de rodízios com freio diagonal, com entrada para conexão com computador (USB, OU TECNOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS/ E/OU SIMILAR QUE ATENDA AO OBJETO) para transferência dos registros e também armazenamento, possuir discadora; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. FORNECEDOR DEVE REALIZAR A INSTALAÇÃO no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde. | UND | 10 | R$14.980,50 | R$149.805,00 |
| TOTAL: |  |  |  | R$ |  |

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 A solução engloba a aquisição de equipamentos de ponta, essenciais para o diagnóstico, detectores de sinais cardíacos, armazenamento de insumos, avaliações auditivas e avaliações de fundo de olho que atenderão a diversos procedimentos realizados nas Unidades Básicas de saúde.

10.2 A falta ou sucateamento desses equipamentos compromete o diagnóstico  precoce e a agilidade no tratamento, impactando o atendimento ao paciente.

10.3 A CONTRATADA deverá obedecer ao prazo de entrega dos equipamentos que foi estabelecido para o prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir do recebimento da Autorização de fornecimento, que deverá a CONTRATADA dar ciente ao e-mail enviado pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde.

10.4 A entrega dos equipamentos deverá ocorre no Almoxarifado da Atenção Básica, localizado na Rua João XXIII nº 287 Bairro Centro – São Gabriel da Palha ES. CEP: 29.780.000;

10.5 A CONTRATADA poderá entrega os equipamentos de segunda a quinta feira no horário de 7:00hs da manhã até as 11:00hs e das 13:00hs até as 16:00hs e  na sexta feira de 7:00hs da manhã até as 13:00hs (nas sextas-feiras só funciona nesse horário informado).

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

11.1. O objeto da contratação será composto por 05 itens, de preço total estimado orçado pela administração no valor R$ 363.550,00 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e cinquenta reais). Para fins de classificação, será considerado o menor preço por item. Compete à administração buscar o menor dispêndio possível de recursos, assegurando a qualidade dos produtos, o que exige a escolha da solução mais adequada e eficiente dentre as diversas opções existentes já por ocasião da definição do objeto e das condições da aquisição, posto que seja essa descrição que impulsiona a seleção das propostas mais vantajosa. A modalidade de contratação será através de Registro de Preços.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

12.1 Os resultados pretendidos com as aquisições:

a) Melhoria na Qualidade do Atendimento: diagnósticos mais precisos e seguros.

b) Redução de Encaminhamentos: Capacidade de resolver casos básicos na própria unidade de saúde.

c) Modernização Tecnológica: Substituição de equipamentos obsoletos ou inoperantes por tecnologias digitais mais eficientes.

12.2 Os principais objetivos sobre cada equipamento:

Os principais objetivos para cada item são:

- a) Eletrocardiograma (ECG): Garantir a plena operacionalidade e continuidade dos exames cardiológicos, permitindo diagnósticos ágeis de patologias cardíacas na unidade.

- b) Câmara Fria: Assegurar a conservação adequada de imunobiológicos (vacinas) e medicamentos termolábeis, mantendo a estabilidade térmica exigida para a segurança do paciente e evitando perdas de insumos.

- c) Otoscópio e Oftalmoscópio: Estruturar as unidades de saúde com instrumentos fundamentais para exames físicos de rotina, permitindo a identificação precoce de infecções auriculares e patologias oculares diretamente na atenção primária.

- d) Sonar (Doppler Fetal): Proporcionar o acompanhamento qualificado do pré-natal através da ausculta segura e não invasiva dos batimentos cardíacos fetais a partir da 10ª ou 12ª semana, avaliando a vitalidade do bebê.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. A Administração Pública contará com a Secretaria Municipal de Saúde no recebimento e conferência das especificações contidas no processo licitatório, onde o setor de almoxarifado será responsável por conferir os equipamentos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. Não se verifica impactos ambientais de alto risco.

15.2. Os impactos são: consumo de energia elétrica em fase de uso apenas;

15.3. Quando esses equipamentos não estiver mais em uso esta secretaria emitirá ao Departamento de Patrimônio orientações quanto ao descarte, pois o mesmo deve ser feito de forma correta, haja vista que o equipamento libera metais pesados e substâncias tóxicas no solo e na água.

15.4. Os equipamentos Sonar, otoscópio e oftalmoscópio possuem Baterias e Pilhas: gerando resíduos que exigem logística reversa obrigatória.

16. DECLARAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

16.1. Neste sentido, a equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade deste requerente, declara viável esta contratação, com base nos elementos apresentados neste documento.

São Gabriel da Palha, 24 de fevereiro de 2026.

17. RESPONSÁVEIS

| Elaborado por: | Autorizado por: |
| --- | --- |
| Elaborado por: Agnes N. Couto Portaria: 7417 Cargo: Assessor técnico administrativo | MARCELLA FERREIRA ROSSONI ROCHA Matrícula:7264 Cargo: Secretária Municipal de Saúde |